## Foglio1
ALLEGATO 3 CARATTERISTICHE SPECIFICHE E FABBISOGNI
LOTTO | SUB LOTTO | DESCRIZIONE | QUANTITA' ANNO | QUANTITA' 48 MESI
1 |  | BISTURI MONOUSO Bisturi con lama in acciaio inox di spessore > o = a mm 0,40 e con affilatura di ottima qualità. L'impugnatura in plastica deve essere fissata saldamente alla lama e deve essere concepita per garantire una facile e precisa manipolazione. Il bisturi deve essere dotato di proteggilama che deve essere parte integrante del dispositivo e non un accessorio, deve essere irreversibile; l’attivazione deve essere possibile con una sola mano; deve essere semplice e deve richiedere un addestramento minimo dell’operatore. Figure: almeno 10,11, 15, 20, 21, 22, 23 | 50000 | 200000
2 |  | LAME BISTURI MONOUSO Lame in acciaio inox di spessore > o = a mm 0,40 e con affilatura di ottima qualità. Compatibili con aggancio a manico poliuso. Deve essere in confezione singola, monouso, sterile, di facile apertura. FIGURE: almeno 10, 11, 15, 20, 21, 22, 23, 36 | 35000 | 140000
3 |  | TASCHE CONTA GARZE Conta garze monouso in polietilene trasparente a sacchetto con striscia adesiva che consente di svolgere facilmente la fase di fissaggio e di preparazione. dimensioni approssimative cm 30X80, almeno 4 scomparti di varie dimensioni per le diverse misure di garze e tamponi contenuti | 2000 | 8000
4 |  | AGHI per ACCERTAMENTO di MORTE CEREBRALE Aghi sottocutanei monouso in acciaio inox disponibili a 6 colori, agoelettrodo monopolare completo di cavo L=1500mm, terminante con plug di sicurezza-touchproof Din 42802 standard. Compatibili con l'Elettroencefalografo EBA-EB Neuro, modello MG-MIZAR LIGHT. Varie misure | 500 | 2000
5 |  | SUTURA ADESIVA STERILE Cerotto sterile non estensibile in TNT o fibra sintetica resistente alla trazione con adesivo ipoallergenico a tenuta sicura, permeabile all'aria ed al vapore acqueo indicato per sutura cutanea. Misure:
| A | 3X75 mm CIRCA | 6000 | 24000
| B | 6X75 mm CIRCA | 10000 | 40000
| C | 12X100 mm CIRCA | 15000 | 60000
6 | A | Dispositivi per O2-Terapia ed aerosol Set nebulizzatore completo con boccaglio, adattatore a T per collegamento al tubo endotracheale/cannula tracheostomica, serbatoio, tubo di erogazione antischiacciamento | 1000 | 4000
| B | Kit Maschera tubo e ampolla per aerosol misure neonatale, pediatrica ed adulti | 5000 | 20000
7 |  | KIT RIMOZIONE PUNTI SUTURA Set monouso completo per rimozione punti di sutura composto da: pinza anatomica, forbice, tampone e garze | 5000 | 20000
8 |  | DISPOSITIVO per lo STRIPPING delle VENE VARICOSE Dipositivo sterile, monouso composto da n. 2 cavi, n. 3 olive di diverso diametro e 1 manico. Dotato di testina ogivale a spirale, adatto alla corretta esecuzione della procedura chirurgica. Tutti i componenti devono essere in nylon Misure: cavi lunghezza > o = a cm 90 circa olive diametro cm 0,95, 1,30 e 160 circa | 250 | 1000
9 |  | FERMA POLSO ferma polso per il fissaggio degli arti dei pazienti critici dotati di chiusure a vencro per la regolazione e mono paziente | 500 | 2000
10 |  | CONTENITORI per CONTEGGIO e SMALTIMENTO TAGLIENTI Sistema monouso, sterile, per la rimozione in sicurezza di lame ed aghi contaminati.Realizzato in materiale plastico di alta qualità, ultra resistente alla perforazione ed agli urti, dotati di chiusura di sicurezza. Il dispositivo deve essere dotato di sistema DeBlade™ che permette la rimozione delle lame e degli aghi senza che essi fuoriescano dalla sede della scatola durante la loro rimozione. Il sistema deve essere dotato di due lati, uno con spugna e l’altro magnetico. capacità 40 conte (totale 80 conte) circa .Nel rispetto della direttiva 2010/32/UE | 5000 | 20000
11 | A | LAME MONOUSO per RASOI CHIRURGICI ELETTRICI Lame monouso pivottanti per rasoi elettrici indicate per la tricotomia di tutti i tipi di peli della testa e del corpo, incluse le zone sensibili. | 10000 | 40000
| B | Ogni n. 200 unità ordinate la ditta aggiudicataria dovrà fornire, a titolo di cessione gratuita, almeno: n°1 rasoio eletrtrico per tricotomia a testina girevole n°1 trasformatore per la ricarica del manipolo. Il rasoio deve essere un modello professionale, a batteria, ricaricabile e senza fili, con caratteristiche adeguate a una rasatura efficace e sicura in aree complesse, delicate o umide. Semplicità delle operazioni di pulizia (in acqua) e di disinfezioneProdotti conformi ai requisiti della Direttiva 93/42/CEE "Dispositivi Medici”/al Regolamento Europeo 745/2017, alle norme europee EN 60601 e EN 55011 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla sicurezza elettrica e alla compatibilità elettromagnetica. I rasoi e i relativi caricabatteria dovranno avere un garanzia “full risk” per tutta la durata della fornitura, durante la quale la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, in caso di rottura o malfunzionamento, alla riparazione o sostituzione senza oneri aggiuntivi per l’Ente.