## CAPITOLATO TECNICO
Lotto | SUBLOTTO | Gara aziendale GINECOLOGIA | FABBISOGNO TOTALE ANNUALE | FABBISOGNO TRIENNALE AZIENDALE | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1 |  | Sonde per manipolazione uterina con palloncino da impiegarsi in procedure di laparoscopia diagnostiche e operative, con possibilità di iniettare soluzioni in corso di utilizzo, confezione singola sterile. Disponibile in almeno due misure | 350 | 1050 | OEPV
2 |  | Kit per manipolazione uterina laparoscopica con iniettore composto da: manipolatore uterino articolabile a 120° con palloncino di fissaggio, cuffia per mantenimento pneumoperitoneo, supporti small/medium/large per colpotomia, spaziatore, siringa da 60 ml; monouso sterile latex free | 95 | 285 | OEPV
3 |  | Dilatatore osmotico igroscopico cervice uterina disponibile in almeno tre misure | 235 | 705 | PPB
4 |  | Dispositivo a palloncini per dilatazione meccanica del canale cervicale per l' induzione del travaglio di tipo meccanico, confezione singola sterile.Il sistema è costituito da un catetere a due palloncini in silicone che si conformano al profilo del canale cervicale. Il volume di gonfiaggio massimo dei palloncini è di circa 80 ml ciascuno, completo di mandrino modellabile di lunghezza regolabile | 78 | 234 | PPB
5 |  | Perforatore membrana amniotica in materiale idoneo e atossico Lunghezza 30 cm circa con uncino a punta retrograda atraumatico, impugnatura ergonomica, confezione sterile singola e monouso | 450 | 1350 | PPB
6 |  | Test rapido per rottura membrane fetali immunocromatografico rapido e semplice, permettere la determinazione della proteina IGFBP-1 in campioni vaginali a partire da secrezioni vaginali. | 550 | 1650 | PPB
7 |  | Cateteri a palloncino per tamponamento post partum confezione singola sterile | 30 | 90 | OEPV
8 |  | Sacca raccolta sangue post-partum graduata in materiale biocompatibile capacità circa 2000ml confezione sterile monouso | 1300 | 3900 | PPB
9 |  | Barriera antiaderenziale bioassorbibile e sterile coadiuvante la riduzione delle aderenze postoperatorie dopo chirurgia pelvica e parto cesareo |  |  | OEPV
|  | misura 13x15 cm ±10% | 30 | 90
|  | misura 13x7 cm ±10% | 30 | 90
10 |  | Dispositivi per parto vuoto assistito tipo Kiwi composti da micropompa manuale per il vuoto con indicatore visivo del vuoto e coppetta in idoneo materiale morbido e flessibile da utilizzarsi sia durante il parto in fase espulsiva che durante parto cesareo, monouso, confezione singola sterile | 270 | 810 | OEPV
11 |  | Bracciali mamma-bebè, in idoneo materiale plastico, latex e ftalati free, numerati e personalizzati con l'identificazione dei poli ospedalieri richiedenti, provvisti di uno spazio scrivibile, confezionati a coppia, misura 25 cm circa per la madre e 15 cm circa per il neonato. Colore neutro. Dovranno essere fornite anche 4 etichette per ciascuna coppia di braccialetti identificativi. Su tali etichette deve essere riportato lo stesso numero identificativo e il nome dell'ospedale presente sui braccialetti accoppiati. | 2100 | 6300 | PPB
12 |  | Morsetti ombelicali per la chiusura del cordone in idoneo materiale plastico, con sistema di chiusura di sicurezza, confezione singola sterile. | 2100 | 6300 | PPB
13 |  | Tronchesina per la rimozione della clamp ombelicale dal cordone del neonato. In idoneo materiale plastico, lunghezza circa 125mm, lama tagliente protetta, sterile senza lattice nè ftalati.Confezionamento singolo. | 2100 | 6300 | PPB
14 |  | Mascherine per la protezione degli occhi dei neonati per fototerapia, in materiale morbido, anallergio, privo di lattice, regolabili, modello immaturi, prematuri e neonati confezione singola non sterile. | 90 | 270 | PPB
15 |  | Speculum vaginali monouso, in idoneo materiale plastico, profilo anatomico e atraumatico, con sistema di bloccaggio a perno centrale,misura piccola-media -grande- impugnatura ergonomica, confezione singola sterile | 27300 | 81900 | PPB
16 |  | Kit da utilizzare per istero-sonografia e istero-sonosalpingografia composti da: catetere cervicale a palloncino mandrinato differenziato per primipare e multipare - mezzo di contrasto ecogenico sotto forma di gel/schiuma con siringhe atte alla sua miscelazione estemporanea. Assenza di tossicità ed embrico tossicità dell’allergenico | 60 | 180 | PPB
17 |  | Catetere per isterosalpingografia in materiale plastico rigido biocompatibile a due vie con palloncino. Lunghezza 30cm circa varie misure. Latex e ftalati free. Confezione singola sterile e monouso. | 35 | 105 | PPB
18 |  | Sistema di protezione per morcellazione meccanica in laparoscopia: sacchetto trasparente con quattro accessi per stumenti fino a 15mm di diametro con cordoncino, confezione singola sterile | 20 | 60 | OEPV
19 |  | Morcellatore monouso laparoscopico senza cavi alimentato a batteria stelo rotante da 15 mm, completo di mandrino e riduttore 5/15 mm | 20 | 60 | OEPV
20 |  | Dispositivi per morcellazione isteroscopica |  |  | OEPV
| 1 | lama monouso per tessuti morbidi < 3mm circa con movimento oscillante | 240 | 720
| 2 | lama monouso per tessuti densi < 3mm circa con movimento reciprocante e a ghigliottina | 30 | 90
| 3 | guarnizione isteroscopio | 270 | 810
| 4 | dispositivo di raccolta del tessuto asportato | 270 | 810
| 5 | raccoglitore di circa 3 lt con porta per trappola | 270 | 810
| 6 | tubi di efflusso | 270 | 810
| 7 | tubi per vacuum isteroscopico | 25 | 75
| 8 | tubi per flusso in ingresso per uso isteroscopico | 200 | 600
| 9 | isteroscopio da 6 mm circa con punta a becco di flauto | 4 | 4
| 10 | sistema gestione fluidi | 2 | 2
la ditta dovrà fornire per tutta la durata del contratto, in comodato d'uso gratuito : n.2 control unit e n.2 pedaliere per sistema monouso di asportazione isteroscopica per la rimozione meccanica del tessuto dotato di almeno due movimenti differenziati e ottimizzati per patologia, comprensivo dei diversi sistemi per un corretto funzionamento con un manipolo e un vassoio per ogni isteroscopio.
21 |  | Pessari monouso varie misure in confezione singola in silicone, lavabile, sterilizzabile monopaziente da 7CM A 9 CM | 25 | 75 | PPB
22 |  | Tubi di raccordo per isterosuttore per aspirazione uterina in idoneo materiale plastico, con valvola, munito di sistema di regolazione dell'aspirazione, confezione singola sterile, lunghezza cm 200 circa | 410 | 1230 | PPB
23 |  | Curetta semirigida tipo “Karman” per aspirazione intrauterina, punta retta atraumatica e codice colore sterile monouso, raccordo universale di connessione disponibile in diametri da 6mm a 12mm circa | 750 | 2250 | PPB
24 |  | Dispositivo per la contraccezione uterina, sterile monouso in rame | 35 | 105 | OEPV
25 |  | Dispositivo multistrumento per chirurgia endoscopica tramite accesso vaginale, diverse misure, comprensivo di retrattore. Monouso e sterile | 19 | 57 | OEPV
26 |  | Elettrodi per procedure di resezione bipolare al plasma, senza ritorno di corrente sulla camicia del resettore o sull'elettrodo neutro, cavo solidare all'ansa, attivazione direttamente in soluzione salina senza contatto con i tessuti. Confezione singola sterile monouso.Compatibilità con resettori Gynecare-Olympus-Wolf-Storz-TEKNO certificata,pena l'esclusione |  |  | OEPV
| 1 | Elettrodo ad ansa fina | 10 | 30
| 2 | Elettrodo ad ansa spessa | 10 | 30
| 3 | Elettrodo ad ansa piatta | 10 | 30
| 4 | Elettrodo Twizzle | 30 | 90
la ditta dovrà fornire i generatori in comodato d'uso gratuito per tutta la durata della fornitura.
27 | 1 | Speculum vaginale,monouso sterile, in idoneo materiale plastico,con dispositivo atto per evacuare i vapori o fumi, con superficie interna delle valve tale da non riflettere la luce e con sistema di apertura a scatto o similare. Disponibile in almeno due misure | 520 | 1560 | PPB
| 2 | Set di aspirazione dei fumi comprendente: filtro antibatterico con membrana antimicrobica e antivirale, filtro in resina ai carboni attivi, tubo spiralato in idoneo materiale plastico e raccordi di connessione, L. 120 cm circa. per aspiratore biogyn ASPI-2-800. La ditta dovrà allegare la dichiarazione di compatibilità, pena l'esclusione. | 162 | 486 | PPB
28 |  | Bendarella sintetica plurifilamento non assorbibile in poliestere non rivestita con ago per cerchiaggio dell'utero | 35 | 105 | PPB
29 |  | Rete presagomata a croce sterile in polipropilene possibilmente titanizzato per la correzione del prolasso di cupola con approccio laparoscopico. Misure circa 50x15 cm. Confezionamento in doppia busta sterile | 20 | 60 | OEPV
30 |  | Rete in polipropilene titanizzata presagomanta a Y per la fissazione della parete vaginale antero posteriore in pazienti isterectomizzate da usare sia in chirurgia open che laparoscopia. Misure 20x4 cm circa. | 5 | 15 | OEPV
31 |  | Rete in polipropilene titanizzata sagomabile per la fissazione della parete vaginale antero posteriore in pazienti isterectomizzate da usare sia in chirurgia open che laparoscopia. Misure 20x15 cm circa. | 5 | 15 | OEPV
32 |  | Sistema di aspirazione fumi chirurgici in chirurgia ginecologica open cosi' composto:
| 1 | sistema filtrante attraverso filtro Ulpa e carboni attivi con almeno 20 ore di attività certificata | 48 | 144 | OEPV
| 2 | manipolo telescopico per aspirrazione fumi con cavo di circa 3mt | 600 | 1800
| 3 | trappola per fluidi | 600 | 1800
| 4 | pulsante di attivazione pedale | 2 | 6
| 5 | attivatore dell'interruttore da remoto | 2 | 6
| 6 | cavo di connessione interlink per sincronizzare l'evacuatore di fumi con la piattaforma elettrochirurgica utilizzata | 2 | 6
la ditta dovrà fornire in comodato d'uso gratuito per tutta la durata della fornitura almeno due evacuatori di fumo
33 |  | Sistema combinato per irrigazione endoscopica di liquidi riscaldati a gravità e a pressione |  |  | OEPV
| 1 | deflussore per sacche a due vie con connessione luer lock sterile monouso | 350 | 1050
| 2 | tubo paziente con connessione luer-lock per camicie endoscopiche sterile monouso | 350 | 1050
| 3 | dispositivo giornaliero con serpentina di interfaccia per riscaldamento disponibile sia per bassa che alta pressione | 350 | 1050
la ditta dovrà fornire in comodato d'uso gratuito per tutta la durata della fornitura almeno due sistemi combinati di pompa con riscaldamento liquidi e di tutte le apparecchiature ancillari per il corretto funzionamento
34 |  | Elettrodi e anse con stelo ripiegabile monouso, sterili per elettrochirugia ginecologica, latex free,compatibile con il generatore Biogyn Esu-x-150T, La ditta dovrà allegare la dichiarazione di compatibilità, pena l' esclusione |  |  | OEPV
| a | ansa circolare disponibile nei diametri 1/4, 5/32 e 3/8 stelo 2,4x120mm circa | 60 | 180
| b | ansa radiale disponibile nei diametri 5, 10, 10x7, 15, 20, 25, 25x8 e 30mm,stelo 2,4x120mm circa | 580 | 1740
| c | ansa radiale a T disponibile nei diametri 5, 5x10, 20x8mm stelo 2,4x120mm circa | 260 | 780
| d | ansa quadrata 10x7mm stelo 2,4x120mm | 15 | 45
| e | ansa a vela lato 7,5x22 mm stelo 2,4x120mm circa | 15 | 45
| f | elettrodo a pallina disponibile nei diametri 2.5, 3.5, 5 mm stelo 2,4x120mm circa | 775 | 2325
| g | elettrodo a punta sottile diametro 0,7mm stelo 2,4x120mm circa | 10 | 30
35 |  | Fasce elastiche addominali monopaziente per cardiotocografia misure circa 130x6cm resistenti all’abrasione, alla corrosione, alla luce e al calore. Dotate di elevata elasticità e isolamento, con bottoni. Asole per bottoni equidistanti. Compatibile con i trasduttori. Compatibile con i trasduttori sonicaid e con la maggior parte dei monitor fetali La confezione monopaziente deve contenere due fasce. * il fabbisogno è espresso in confezioni | 2100 | 6300 | PPB
36 |  | Guaina monouso sterile per isteroscopia diagnostica per ottiche misura 2,9 mm 30°gradi o 0 gradi con doppio canale separato per accesso strumenti da 5 o 7FR, dotata di valvola a pressione neutra e attacco rapido tipo quick turn. | 200 | 600 | OEPV
la ditta dovrà fornire in comodato d'uso gratuito per tutta la durata della fornitura una pinza pluriuso da 5FR in sconto merce ogni 100 guaine acquistate